PHS-25型pH计操作规程 1.0 PURPOSE 目的 本规程规定数显PH计的使用、维护、保养及检定要求。 2.0 SCOPE 范围 适用于本实训室的数显pH计的使用、维护及检定。 3.0 DEFINITIONS 定义 PHS-25型数显pH计是一台精密PH计，用于测定溶液的pH值和电位值（mV）。 4.0 RESPONSIBILITIES 职责 4.1操作者使用前应认真学习本仪器的操作规程。 4.2定期安排仪器的检定。 5.0 PROCEDURE 程序 5.1仪器的工作条件： 5.1.1 环境温度：5～40℃ 5.1.2 相对湿度：不大于85% 5.1.3 供电电源：DC9V 5.1.4 周围无影响性能的振动存在 5.1.5 周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场存在。 5.2实验所需设备仪器： 1）数显pH计 2）250ml烧杯2只，其它适合大小烧杯3只 3）温度计 5.3仪器的安装（如图） 电源插座 测量电极插座 参比电极插口 测量电极 5.4标准缓冲溶液的配置 5.4.1 仪器使用前要配置标准缓冲溶液进行标定，本仪器采用二点标定，即第一次使用PH=6.86的溶液，第二次用接近被测溶液PH值的缓冲液。 标定次数; 标准溶液PH; 标准溶液的配置方法. 第一次; PH=6.86; 混合物磷酸盐放入250ml的烧杯中，倒入蒸馏水至250ml处，玻璃棒搅拌均匀. 第二次; PH=4.00（当被测溶液为酸性时选用）; 邻苯二甲酸氢钾放入250ml的烧杯中，倒入蒸馏水至250ml处，玻璃棒搅拌均匀. PH=9.18（当被测溶液为碱性选用）; 硼砂放入250ml的烧杯中，倒入蒸馏水至250ml处，玻璃棒搅拌均匀. 配置溶液如下： （以PH=6.86、PH=4.00为例） 注意：配置好的溶液密封，并贴上标签区分。 5.4.2 选取被测溶液两份，一份为被测对象，一份用于清洗电极。并且同时准备一份蒸馏水用于清洗电极。 （被测溶液） （蒸馏水） 5.5取下PH计上的电极保护瓶，将电极头部放入蒸馏水中来回晃动3～5次清洗，清洗完成后将电极放入PH=6.86的标准溶液中，按“标定”键，PH计显示如图 注意：电极头球泡完全浸入溶液，电极离容器1～2cm。 5.6待显示的mV值稳定后，按“确认”键，屏幕即显示实测的mV值对应的PH值，如图： 5.7继续按“确认”键，屏幕显示“斜率”，然后将电极放入蒸馏水中清洗，将PH=4.0的标准溶液用温度计测量其温度，搅拌均匀后将PH计电极插入该标准溶液中，待显示的mV值稳定后按“确认”键，此时显示实测的mV值对应的PH校准值，如图： 5.11此时PH计已定标完成，结果为PH=4.04合格（45℃），标准缓冲溶液的PH值与温度关系对照表如下： 温度℃; 0.05mol/kg 邻苯二甲酸氢钾; 0.025mol/kg 混合物磷酸盐; 0.01mol/kg 硼砂. 5; 4.00; 6.95; 9.39. 10; 4.00; 6.92; 9.33. 15; 4.00; 6.90; 9.28. 20; 4.00; 6.88; 9.23. 25; 4.00; 6.86; 9.18. 30; 4.01; 6.85; 9.14. 35; 4.02; 6.84; 9.11. 40; 4.03; 6.84; 9.07. 45; 4.04; 6.84; 9.04. 50; 4.06; 6.83; 9.03. 55; 4.07; 6.83; 8.99. 60; 4.09; 6.84; 8.97. 5.12定标完成后，将电极依次用蒸馏水清洗，被测溶液清洗。用温度计测量其温度后用玻璃棒搅拌均匀溶液，将电极插入被测溶液中，停留时间5秒后再按“确认”键，此时显示对应的PH值。 注意：本仪器需要进行温度补偿，仪器的温度补偿以25℃为准，若被测溶液温度为25℃时，不需要进行温度补偿。若温度不是25℃需要调节温度至25℃进行温度补偿后才能显示溶液在45℃时的PH值。 5.14测量完成后，将电极用蒸馏水清洗干净，保护瓶旋入电极，保护瓶中的氯化钾溶液高度约18mm，应完全浸入玻璃球，氯化钾溶液配制方法如下： 5.14.1包装盒内附带粉末的塑料瓶，请添加去离子水至瓶身20ml处，摇匀使用。 5.14.2或者称取55.9g分析纯氯化钾，用去离子水配成250ml溶液，摇匀后使用。 5.15本仪器的维护与保养及注意事项 a）仪器的输入端（测量电极插座）必须保持干燥清洁。仪器不用时将Q9短路插头插入插座，防止灰尘及水浸入。 b）测量时，电极的引入导线应保持静止，否则会引起测量不稳定。 c）仪器所使用的电源应有良好的接地。 d）用缓冲液标定仪器时，要保证缓冲溶液的可靠性，不能配错缓冲溶液，否则将导致测量结果产生误差。 e）下电极护套后，应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触，破损和擦毛都会影响电极失效。 f）测量结束后，及时将电极保护套套上，电极套内应放入少量的外参比补充液，以保持电极球泡的湿润，切记泡在蒸馏水中。 g）复合电极的外参比补充溶液3mol/L氯化钾溶液，补充液可以从电极上端小孔加入，复合电极不使用时，拉上橡皮套，防止补充液干涸。 h）电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质和酸性氟化物中，避免与有机硅油接触。 5.16数显PH计由国家计量部门定期检定，周期为一年，以保证仪器的准确性 6.0 FLOWCHART（ATTACHED）操作流程图 开机 PH测量. 按“温度”键 按“标定”键 按“pH\mV”键. “℃”闪亮，按“△” “▽”键设定 “定位”显示，并显示实测的mV值 mV测量. 按“确认”键 按“确认”键 “定位”显示，并显示实测的mV值对应的pH校准值 按“确认”键 按“确认”键 “斜率”显示，并显示实测的mV值对用的pH校准值 “斜率”显示，并显示实测的mV值 按“确认”键